附件

# 体外冲击波碎石机主要技术参数

一、设备用途：用于人体泌尿系统结石的粉碎。

二、技术参数：

1.电磁式冲击波源发生装置

1.1.高压放电治疗电压：10～18KV连续可调；

1.2.触发频率连续可调：0.3～2HZ；

1.3.高压放电电容储能：50J～162J；

1.4.冲击波压缩声压峰值的最大值≤30MPa；

1.5.焦点冲击波压力场参数：脉冲前沿≤0.5μs、脉宽≤1μs；

1.6.电磁式冲击波源焦点聚焦范围：径向±7mm，轴向-45mm～50mm；

1.7.治疗深度：≥130mm；

2.冲击波源运动系统

2.1.冲击波波源使用上定位方式；

2.2.冲击波源升降范围：≥300mm；

2.3.冲击波源前后运动：≥150mm；

- 2.4.冲击波源左右摆动角度：≥50°;

- 2.5.冲击波源复合半球面运动：≥35°;

- 2.6.冲击波源可绕治疗焦点360°旋转运动。

- 3.B超定位系统

3.1.B超探头定位装置环冲击波源锥形多角度运动；

3.2.探头能对焦点作直线和环形运动，定位误差≤1mm；

3.3.定位装置最小位移在各移动方向上均≤1mm；

3.4.探头电动进给，数字显示，进给显示范围：25～125mm。

4.操作系统

4.1.LED数码管显示带快速操作摇杆；

5.治疗床及主机

5.1.治疗床载重量：≥135Kg；

5.2.治疗床纵向运动：0～150mm；

6.水源要求：蒸馏水或纯净水。

附件2

全数字超声显像诊断仪技术参数

一、应用范围：配碎石机专用型超声，用于腹部、泌尿科、外周血管和小器官等的临床诊断。

二、基本参数

1.设备物理特性：配碎石机专用型超声主机，

2.碎石机专用凸阵探头：

2.1.超宽频、高密度、五个基波中心频率(2.5MHz、3.0 MHz、3.5MHz、4.5 MHz、6.0 MHz)可视可调；

2.2.显示角度：30°-75°可视可调。

2.3.探头阵元数：≥128

3.显示器：≥15寸液晶显示器

4.显示模式：B、2B、4B、M、B/M、ZOOMB

5.探头插座：2个，电子切换

6.探测深度：3cm—25.5cm可视可调

7.分辨力：横向分辨率：≤2mm、纵向分辨率：≤1mm

8.动态范围：36-180dB，

9.TGC（分段增益）：8段

11.泌尿系统测量软件包：肾脏、膀胱、前列腺、精囊、尿残余测量软件包并自动生成报告

12.配碎石机专用软件：具有定位中线与动态测量功能，方便碎石定位及测量，同时具有穿刺引导线与穿刺软件包，可做经皮穿刺引导。